## relative_calibration
CH | relative | peak | smile | width | ref | 較正係数
1 | 59700600 | 772757 | 549.402 | 30.8209 | 23817066.2213 | 5.1263
2 | 77727800 | 990597 | 547.063 | 31.3032 | 31008856.0104 | 3.9374
3 | 108020000 | 1370960 | 545.416 | 31.4333 | 43093796.968 | 2.8332
4 | 136077000 | 1725340 | 542.635 | 31.4643 | 54286615.362 | 2.249
5 | 128379000 | 1620640 | 540.741 | 31.6022 | 51215789.408 | 2.3839
6 | 126366000 | 1540330 | 538.263 | 32.7286 | 50412844.438 | 2.4219
7 | 148247000 | 1804650 | 535.807 | 32.7719 | 59141809.335 | 2.0644
8 | 143863000 | 1743980 | 534.128 | 32.9091 | 57392812.218 | 2.1273
9 | 180080000 | 2198930 | 531.627 | 32.6712 | 71841681.816 | 1.6995
10 | 145669000 | 1694730 | 529.793 | 34.2908 | 58113647.484 | 2.1009
11 | 198835000 | 2409480 | 528.302 | 32.9215 | 79323695.82 | 1.5392
12 | 212582000 | 2544830 | 526.644 | 33.3257 | 84808241.131 | 1.4396
13 | 242709000 | 2963930 | 525.111 | 32.6684 | 96826850.812 | 1.2609
14 | 258016000 | 3165780 | 523.688 | 32.5145 | 102933753.81 | 1.1861
15 | 247435000 | 2993080 | 522.248 | 32.9801 | 98712077.708 | 1.2369
16 | 183568000 | 2072870 | 520.672 | 35.3292 | 73232838.804 | 1.6672
17 | 269079000 | 3305290 | 519.631 | 32.4773 | 107346894.917 | 1.1374
18 | 283839000 | 3479560 | 518.434 | 32.5431 | 113235669.036 | 1.0782
19 | 281397000 | 3454390 | 517.334 | 32.4981 | 112261111.659 | 1.0876
20 | 289304000 | 3553560 | 516.661 | 32.4788 | 115415364.528 | 1.0579
21 | 294589000 | 3617650 | 515.362 | 32.4863 | 117524063.195 | 1.0389
22 | 269660000 | 3276830 | 514.567 | 32.8301 | 107578656.583 | 1.1349
23 | 291316000 | 3571870 | 514.391 | 32.5371 | 116218291.377 | 1.0506
24 | 306043000 | 3812290 | 513.972 | 32.0262 | 122093161.998 | 1
25 | 258621000 | 3156130 | 513.945 | 32.6903 | 103174836.539 | 1.1834
26 | 259148000 | 3165880 | 513.552 | 32.656 | 103384977.28 | 1.181
27 | 262172000 | 3232190 | 513.749 | 32.3594 | 104591729.086 | 1.1673
28 | 199539000 | 2397640 | 513.82 | 33.2012 | 79604525.168 | 1.5338
29 | 137505000 | 1569610 | 513.826 | 34.9493 | 54856770.773 | 2.2257
30 | 160711000 | 1940690 | 513.695 | 33.0369 | 64114381.461 | 1.9043
31 | 185073000 | 2314840 | 514.019 | 31.8957 | 73833442.188 | 1.6536
32 | 117432000 | 1419900 | 513.491 | 32.9943 | 46848606.57 | 2.6061
33 | 127106000 | 1633980 | 514.124 | 31.0332 | 50707628.136 | 2.4078
34 | 131600000 | 1722170 | 514.26 | 30.4852 | 52500696.884 | 2.3256
35 | 127164000 | 1714790 | 513.38 | 29.5845 | 50731204.755 | 2.4067
36 | 84258900 | 1151170 | 511.962 | 29.2002 | 33614394.234 | 3.6322

## 昔のランプ参照
center | smile |  | smile | ランプ(古) | ずれの確認 | CH | smile | sigma
199 | 488.077 | 200 | 487.9938 | 488.284 | 0.29018 | 1 | 488.284 | 4.9231
210 | 488.624 | 212 | 488.52 | 488.597 | 0.076999 | 2 | 488.597 | 4.9815
222 | 489.096 | 223 | 488.9712 | 489.21 | 0.23875 | 3 | 489.21 | 4.7593
233 | 489.346 | 235 | 489.4296 | 489.362 | -0.067608 | 4 | 489.362 | 4.6628
245 | 489.874 | 246 | 489.8187 | 489.838 | 0.019314 | 5 | 489.838 | 4.6862
256 | 490.212 | 257 | 490.178 | 490.239 | 0.060971 | 6 | 490.239 | 4.556
268 | 490.367 | 268 | 490.5076 | 490.335 | -0.17264 | 7 | 490.335 | 4.2786
279 | 490.727 | 280 | 490.8333 | 490.666 | -0.1673 | 8 | 490.666 | 4.3583
290 | 490.919 | 291 | 491.1007 | 490.895 | -0.20574 | 9 | 490.895 | 4.1105
300 | 491.08 | 302 | 491.3384 | 491.102 | -0.23645 | 10 | 491.102 | 4.1916
312 | 491.426 | 313 | 491.5464 | 491.374 | -0.17242 | 11 | 491.374 | 4.0538
324 | 491.622 | 324 | 491.7247 | 491.584 | -0.14066 | 12 | 491.584 | 4.156
335 | 491.816 | 336 | 491.8852 | 491.762 | -0.12319 | 13 | 491.762 | 3.8689
344 | 491.844 | 347 | 492.0013 | 491.88 | -0.12126 | 14 | 491.88 | 3.8389
356 | 492.009 | 358 | 492.0876 | 492.017 | -0.070594 | 15 | 492.017 | 3.9547
369 | 492.194 | 370 | 492.1479 | 492.182 | 0.034133 | 16 | 492.182 | 3.8341
379 | 492.101 | 381 | 492.172 | 492.111 | -0.061031 | 17 | 492.111 | 3.8169
389 | 492.196 | 392 | 492.1665 | 492.203 | 0.036538 | 18 | 492.203 | 3.8385
401 | 492.138 | 403 | 492.1312 | 492.132 | 0.00084084 | 19 | 492.132 | 3.7959
412 | 492.076 | 414 | 492.0661 | 492.11 | 0.043877 | 20 | 492.11 | 3.8602
423 | 491.983 | 425 | 491.9714 | 492.012 | 0.040647 | 21 | 492.012 | 3.9122
436 | 491.962 | 437 | 491.8341 | 491.982 | 0.14794 | 22 | 491.982 | 3.9377
445 | 491.718 | 447 | 491.6926 | 491.753 | 0.060389 | 23 | 491.753 | 4.1101
457 | 491.592 | 459 | 491.4904 | 491.612 | 0.12156 | 24 | 491.612 | 4.0115
467 | 491.449 | 470 | 491.274 | 491.457 | 0.18297 | 25 | 491.457 | 4.1162
480 | 491.121 | 481 | 491.0279 | 491.135 | 0.10711 | 26 | 491.135 | 4.134
491 | 490.884 | 493 | 490.7255 | 490.91 | 0.18454 | 27 | 490.91 | 4.2025
502 | 490.641 | 503 | 490.4464 | 490.71 | 0.26359 | 28 | 490.71 | 4.4438
513 | 490.208 | 515 | 490.0791 | 490.229 | 0.14989 | 29 | 490.229 | 4.2713
524 | 489.475 | 526 | 489.7113 | 489.57 | -0.14133 | 30 | 489.57 | 4.4985
548 | 488.987 | 537 | 489.3138 | 489.2885 |  | 31 | 490.014 | 4.5051
559 | 488.497 | 548 | 488.8866 | 489.007 | 0.12043 | 32 | 489.007 | 4.5117
570 | 488.042 | 582 | 487.378 | 487.638 | 0.26 | 33 | 487.638 | 4.8444
580 | 487.59 | 593 | 486.8291 | 486.996 | 0.16688 | 34 | 486.996 | 4.7803
592 | 486.877 | 604 | 486.2505 | 485.957 | -0.2935 | 35 | 485.957 | 4.4788
601 | 485.838 | 614 | 485.6987 | 485.4052 | -0.2935 | 36 | 485.303 | 4.6538
200 | 488.284
212 | 488.597
223 | 489.21
235 | 489.362
246 | 489.838
257 | 490.239
268 | 490.335
280 | 490.666
291 | 490.895
302 | 491.102
313 | 491.374
324 | 491.584
336 | 491.762
347 | 491.88
358 | 492.017
370 | 492.182
381 | 492.111
392 | 492.203
403 | 492.132
414 | 492.11
425 | 492.012
437 | 491.982
447 | 491.753
459 | 491.612
470 | 491.457
481 | 491.135
493 | 490.91
503 | 490.71
515 | 490.229
526 | 489.57
548 | 489.007
582 | 487.638
593 | 486.996
604 | 485.957
614 | 485.303